## Sheet1
重要报价说明： ①每把器械需提供产品图片作为附件，图片命名规则，序号XX_器械名称_品牌。例：序号1_手术刀柄_品牌 ②每把器械需提供三张三级公立医院的发票或采购合同，发票命名规则，序号XX_器械名称_XX医院发票。例：序号1-6_手术刀柄_厦门XX医院发票 ③不可更改原有产品序号，若有增行，序号填写为“新增” ④同一品牌满足率不低于90%
序号 | 器械名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 参考参数 | 名称 | 规格 | 型号 | 参数 | 注册证号/备案证号 | 生产厂家 | 品牌 | 采购单价 | 公立医院单价 | 折扣 | 是否提供图片 | 是否提供公立医院发票/合同
1 | 手术刀柄 | ZB077RN | 7# | 51 | 总长160mm，7#，带刻度标，医用不锈钢，可安装9-17#手术刀片，表面亚光处理。
2 | 手术刀柄 | ZB077RB | 7# | 4 | 总长160mm，7#，带刻度标，医用不锈钢，可安装9-17#手术刀片，表面亚光处理。
3 | 手术刀柄 | ZB084RN | 4# | 41 | 总长140mm，4#，带刻度标，医用不锈钢，可安装20-39#手术刀片，表面亚光处理。
4 | 手术刀柄 | ZB073RN | 3# | 60 | 总长125mm，3#，带刻度标，医用不锈钢，可安装9-17#手术刀片，表面亚光处理。
5 | 手术刀柄 | ZB073R | 3# | 10 | 总长125mm，3#，医用不锈钢，可安装9-17#手术刀片，表面电镀处理。
6 | 手术刀柄 | ZB085RN | 4L# | 5 | 总长220mm，4L#，医用不锈钢，可安装20-39#手术刀片，表面亚光处理。
7 | 弯盘 | ZS549 | 190*115*25，浅型 | 220 | 产品长190mm，宽115mm，高25mm，浅型，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。
8 | 弯盘 | ZS548R | 175*105*25，浅型 | 25 | 产品长175mm，宽105mm，高25mm，浅型，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。
9 | 方盘 | ZS431R | 260mm*200mm*30mm | 79 | 产品长260mm，宽200mm，高30mm，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。
10 | 不锈钢碗 | ZS520 | 140 | 92 | 产品直径140mm，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。
11 | 不锈钢碗 | ZS523R | Ф160 | 15 | 产品直径160mm，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。
12 | 不锈钢碗 | ZS545R | Ф180 | 10 | 产品直径180mm，高85mm，加厚型，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。
13 | 不锈钢碗 | ZS552R | Ф200*90 加厚型 | 2 | 产品直径200mm，高90mm，加厚型，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。
14 | 不锈钢碗 | ZS508R | Ф280*115 加厚型 | 2 | 产品直径280mm，高115mm，加厚型，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。
15 | 药杯 | ZS504 | 50ml(50*50) | 121 | 产品直径50mm，高50mm，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。
16 | 甲状腺拉钩(小） | ZT028R | （117,120）一副 | 100 | 1.两把拉钩，一把长度117mm，宽度10mm，头部长度23mm/35mm，一把长度120mm，长度120mm，宽度11mm，头部长度25mm/37mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
17 | 甲状腺拉钩 | ZT031R | 200一副带槽 | 100 | 1.总长200mm，宽度13mm，两支，拉钩1头部长度39mm/39mm，拉钩2头部长度39mm/43mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
18 | 腹腔拉钩 | ZT472 | 280,37*60/45*80，空心柄，双头 | 27 | 总长280mm。头1宽37mm，深60mm/头2宽45mm，深80mm。空心柄，双头同向，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。
19 | 气管拉钩 | ZT192R | 170 | 26 | 1.总长170mm，双头，一头三爪形，一头拉钩形，钩拉气管或组织。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
20 | 小S拉钩 | ZT603 | 250*36*110，S形 | 15 | 总长250mm，头宽36mm，深110mm，S形，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。
21 | 大S拉钩 | ZT604 | 300*48*150，S形 | 15 | 总长300mm，头宽48mm，深150mm，S形，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。
22 | 皮肤拉钩 | Z0354 | 150，双齿，锐 | 3 | 1.长150，双钩，锐钩，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面亚光处理；
23 | 皮肤拉钩 | ZO348R | 130*3*5,钝 | 3 | 1.总长130mm，双齿，头宽3mm，钩深5mm，头部圆钝。 2.应以20Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。 3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
24 | 皮肤拉钩 | ZT426R | 220*17，三齿，钝 | 5 | 1.长220，宽17，三齿，钝钩，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
25 | 皮肤拉钩 | ZT188R | 170*8*16 | 3 | 1.总长170mm，钩宽8mm，头部圆钝。 2.采用20Cr13产品应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
26 | 创口钩 | ZT410 | 250*85*30，扁柄，三爪，深部 | 4 | 1.长250，宽30，深85，三爪，钝钩，扁柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
27 | 创口钩 | ZT400 | 210*35，扁柄，四爪，钝 | 8 | 1.长210，深35，四爪，钝钩，扁柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
28 | 创口钩 | ZT399 | 210*35，扁柄，三爪，钝 | 6 | 1.长210，深35，三爪，钝钩，扁柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
29 | 深部骨拉钩 | ZQ607R | 250*100*30，圆，深部 | 4 | 1.长250，宽30，钩深100，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
30 | 椎板拉钩 | ZQ965 | 175*28*80 | 2 | 总长175mm，头宽28mm，深80mm，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。
31 | 椎板拉钩 | ZQ963 | 160*23*80 | 2 | 1.长160，宽32，钩深80，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
32 | 神经根拉钩 | ZQ978 | 150*130*5*900，直角钩 | 4 | 1.杆长150，手柄长130，头宽5，杆弯90°，头部为直角钩，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
33 | 直角拉钩 | ZT462R | 210*60*20,单头 | 2 | 1.长210，宽20，深60，单头，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
34 | 颈椎拉钩 | ZT536RN | 182*25*50 | 2 | 1.长182，宽25，深50，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面亚光处理；
35 | 椎板牵开器 | ZV292RN | 180*60*Ф3单钩 | 3 | 180×50×Ф3，单钩，钝钩，材料采用医用不锈钢20Cr13材质
36 | 椎板牵开器 | ZV274R | 300*45活动式5*5钝钩，直型 | 2 | 300×45，活动式，5×5，钝钩，直型，材料采用医用不锈钢20Cr13材质
37 | 压肠板 | ZT758 | 300*35*45 | 18 | 长度300mm，头宽35mm/45mm，直板，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。
38 | 布巾钳 | ZE440 | ZE440 16CM | 202 | 160
39 | 布巾钳 | ZE433 | 140 | 24 | 140
40 | 眼用剪 | ZC057 | 100 弯尖 | 5 | 1.总长100mm，弯尖。 2.采用40Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度为48-58HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
41 | 手术剪 | ZC314RB | 140，直 | 4 | 长度140mm，直圆，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。
42 | 手术剪 | ZC316 | 160，直圆 | 31 | 160，直圆
43 | 手术剪 | ZC318 | ZC318 直18CM | 20 | 180，直圆
44 | 手术剪 | ZC326 | 直尖圆16CM | 20 | 长度160mm，直尖圆，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。
45 | 手术剪 | ZC557 | 180，弯 | 10 | 长度180mm，弯型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。
46 | 手术剪 | ZC418 | 180，弯圆 | 10 | 长度180mm，弯圆，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。
47 | 综合组织剪 | ZC685 | 18CM 弯 | 11 | 长度180mm，弯型，综合，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。
48 | 精细手术剪 | ZC223 | 125，直尖，特快型 | 2 | 长125mm，头宽0.7mm，头厚1mm，直尖，小血管，特快型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面亚光处理。
49 | 组织剪 | ZC882 | 200，弯，镶片 | 5 | 总长200mm，弯型，刃口镶硬质合金片，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。
50 | 组织剪 | ZC878 | 160，弯，镶片 | 8 | 总长160mm，弯型，刃口镶硬质合金片，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。
51 | 组织剪 | ZC545 | 16CM 直 | 5 | 长度160mm，直型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。
52 | 组织剪 | ZC555 | 160，弯 | 31 | 长度160mm，弯型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。
53 | 组织剪 | ZC547 | 180，直 | 30 | 长度180mm，直型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。
54 | 精细剪 | ZC495 | ZC495，20CM 弯 | 25 | 长度200mm，头宽3mm，弯型，宽头，带齿，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。
55 | 精细剪 | ZC499 | 220，弯，宽头3 | 5 | 长度220mm，头宽3mm，弯型，宽头，带齿，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。
56 | 子宫剪 | ZC741R | ZC741R，20CM | 15 | 长度200mm，弯型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面电镀处理。
57 | 精细剪 | ZC239R | 220，弯 | 5 | 长220mm，弯型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面亚光处理。
58 | 无损伤镊 | ZW387T | 240*2.5 | 5 | 1.总长240mm，头宽2.5mm，头部直型，头部1×2无损伤齿。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
59 | 组织镊 | ZD555 | 12.5CM有齿 | 5 | 长125mm，1*2钩，直，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。
60 | 长牙镊 | ZL1902 | 240*1.6,镶片 | 5 | 1.总长240mm，头宽1.6mm，镶片，无损伤；2.采用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
61 | 无齿镊 | ZD047 | 无齿14CM | 5 | 长140mm，直型，横齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面亚光处理。
62 | 无齿镊 | ZD047RB | 140 | 10 | 长140mm，直型，横齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。
63 | 无齿镊 | ZD047RN | 140，无齿 | 10 | 长140mm，直型，横齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面亚光处理。
64 | 无齿镊 | ZD049 | ZD049 无齿16CM | 30 | 160
65 | 无齿镊 | ZD052 | ZD052 无齿25CM | 26 | 长250mm，直型，横齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。
66 | 有齿镊 | ZD557 | ZD557，有齿14CM | 50 | 长140mm，1*2钩，直，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。
67 | 无齿镊 | ZD557RB | 140 | 20 | 长140mm，1*2钩，直，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。
68 | 有齿镊 | ZD559 | ZD559，有齿16CM | 61 | 长160mm，1*2钩，直，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。
69 | 有齿镊 | ZD561RB | 200 有齿 | 5 | 长200mm，1*2钩，直，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。
70 | 精细镊 | ZD668 | 120*0.6，有齿 | 5 | 1.总长125mm，直型，镊子头部内侧有钩子，头部宽度0.6mm。 2.用于夹持组织。 3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。 4.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。 5.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 6.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
71 | 精细镊 | ZD304 | 12.5CM直有齿 | 5 | 1.总长125mm，头部宽0.4mm，有齿，直型。 2.用于手术时夹持组织。 3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。 4.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。 5.外表面喷砂处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。 6.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
72 | 医用镊 | ZD027 | 140精细头 | 5 | 1.总长125mm，头部宽0.4mm，有齿，直型。 2.用于手术时夹持组织。 3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。 4.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。 5.外表面喷砂处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。 6.产品应有良好的耐腐蚀性能：按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
73 | 整形镊 | ZD665 | 120*0.6，直有钩 | 5 | 1.长120，头宽0.6，直，有钩，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面亚光处理；
74 | 整形镊 | ZD682 | 120*0.6，直 | 5 | 1.长120，头宽0.6，直，有齿，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面亚光处理；
75 | 解剖镊（无损伤镊） | ZD240 | 200*1，有齿直型，大柄花 | 5 | 200，大柄花
76 | 脑膜镊 | ZD735 | 200，1*2钩，直型，大柄花 | 5 | 200×1×2钩，大柄花，直型
77 | 脑膜镊 | ZD736 | 200*2*3有齿 | 5 | 200×2×3
78 | 海绵钳 | ZE122 | 250*12，直有齿 | 40 | 总长250mm，直形，有齿，头宽12mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。
79 | 海绵钳 | ZE123 | 250*12，弯有齿 | 150 | 总长250mm，直形，有齿，头宽12mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。
80 | 海绵钳 | ZE121 | 弯无齿12mm,,25CM | 23 | 总长250mm，弯形，无齿，头宽12mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。
81 | 海绵钳 | ZE117 | 250*8弯有齿 | 35 | 总长250mm，弯形，有齿，头宽8mm，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。
82 | 持针器 | ZM246 | 160，粗针 | 50 | 160，粗针
83 | 持针器 | ZM236 | 180，粗针 | 43 | 180，粗针
84 | 持针器 | ZM242 | 180，细针 | 62 | 180，细针
85 | 持针器 | ZM245 | ZM245 20CM | 20 | 总长250mm，直头，细针，网纹齿，齿距0.4，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。
86 | 持针器 | ZM244 | ZM244 22CM | 10 | 220，细针
87 | 持针器 | ZM131R | 金柄18CM | 5 | 总长180mm，直窄头，细针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.3，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。
88 | 持针器 | ZM013 | 125，金柄 | 5 | 总长125mm，直头，细针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.3，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。
89 | 持针器 | ZM033R | 160，直，金柄 | 10 | 总长160mm，直头，细针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.3，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。
90 | 组织钳 | ZE016 | 160 | 106 | 160
91 | 组织钳 | ZE017 | 18CM | 120 | 总长180mm，直型，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。
92 | 组织钳 | ZE018 | 20CM | 10 | 总长200mm，直型，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。
93 | 止血钳 | ZH443 | 160，弯全 | 278 | 总长160mm，弯型，弯头高度10mm，全齿，头宽2.5mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。
94 | 止血钳 | ZH111 | 125，弯蚊 | 132 | 总长125mm，弯型，蚊式，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。
95 | 止血钳 | ZH110 | 125，直蚊 | 40 | 总长125mm，直型，蚊式，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。
96 | 止血钳 | ZH444 | 180，直全 | 20 | 总长180mm，直型，全齿，头宽2.8mm，头厚2.2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。
97 | 止血钳 | ZH144 | 直14CM | 10 | 总长140mm，直型，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。
98 | 止血钳 | ZH445 | 弯钳,18CM | 114 | 总长180mm，弯型，弯头高度12mm，全齿，头宽2.8mm，头厚2.2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。
99 | 止血钳 | ZH442 | 直钳,16CM | 110 | 总长160mm，直型，全齿，头宽2.5mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。
100 | 止血钳 | ZH447 | ZH447 ,20CM弯 | 60 | 总长200mm，弯型，弯头高度16mm，全齿，头宽3.2mm，头厚2.5mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。
101 | 止血钳 | ZH449 | ZH449 ,22CM弯 | 60 | 总长220mm，弯型，弯头高度18mm，全齿，头宽3.6mm，头厚2.8mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。
102 | 止血钳 | ZH451 | 240，弯，全齿 | 10 | 总长240mm，弯型，全齿，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。
103 | 止血钳 | ZH145 | 弯钳，14CM | 30 | 总长140mm，弯型，弯头高度8mm，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。
104 | 库克钳 | ZH643R | 160,直弯钩 | 10 | 总长160mm，弯型，弯头高度10mm，全齿，有钩，头宽3.4mm，头厚2.7mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。
105 | 库克钳 | ZH644R | 180,直有钩 | 20 | 总长180mm，直型，全齿，有钩，头宽3.8mm，头厚3mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。
106 | 库克钳 | ZH646R | 200,直有钩 | 20 | 总长200mm，直型，全齿，有钩，头宽3.8mm，头厚3mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。
107 | 库克钳 | ZH647R | 200,弯有钩 | 26 | 总长200mm，弯型，弯头高度16mm，全齿，有钩，头宽3.8mm，头厚3mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。
108 | 肠钳 | ZN126R | 250 直 | 5 | 总长250mm，直，斜齿，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。
109 | 肠钳 | ZN127R | 250 弯 | 5 | 总长250mm，弯，斜齿，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。
110 | 胸腔止血钳 | ZE103R | 250*2.7，圆弯R32*15（中弯） | 20 | 1.总长250mm，弯型，全齿，头宽2.7mm，头厚2.2mm，弯头高度15mm。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
111 | 胸腔止血钳 | ZE102R | 250*2.7，圆弯R22*22（大弯） | 4 | 1.总长250mm，弯型，全齿，头宽2.7mm，头厚2.2mm，弯头高度22mm。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
112 | 分离结扎钳 | ZH521 | 220*14*1100，角弯 | 30 | 总长220mm，钳头的弯曲高度14mm，钳头与钳身夹角110°，角弯型，全齿，头宽2mm，头厚1.4mm。20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。
113 | 分离结扎钳 | ZH543 | 240*71*12弯，半齿 | 10 | 总长240mm，鳃轴到钳头的长度71mm，钳头弯曲的高度12mm，弯型，半齿，头宽2.6mm，头厚2mm。20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。
114 | 分离结扎钳 | ZH480 | 180*12*1100，角弯 | 10 | 总长180mm，钳头的弯曲高度10mm，钳头与钳身夹角110°，角弯型，全齿，头宽1.8mm，头厚1.3mm。20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。
116 | 脑吸引管 | ZF1356R | 200*Ф4.5 | 2 | 1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质； 2.长度200mm，管体直径φ4.5mm，直形，平板控制片，圆形控制孔，管体柔性可塑，工作长度130mm； 3.表面电镀处理，表面粗糙度不大于0.4um。
117 | 脑吸引管 | ZF920RN | 200*Ф3 | 1 | 200×Ф3，直，材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质
118 | 腹腔吸引器 | ZN957RB | 310，角弯 | 10 | 总长310mm，角弯，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。
121 | 不锈钢镊子筒 | ZS460R | 80*200，有盖，大号 | 15 | 产品直径80mm，高200mm，有盖，大号，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。
122 | 治疗盘 | ZS359R | 300*198*50.四孔配瓶 | 25 | 产品长300mm，宽198mm，高50mm，四孔，配瓶，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。
128 | 扁平保护帽 | ZA1021 | 28*11*4 | 8 | 28×11×4
129 | 荷包钳 | LS623R | 55，9齿，280 | 6 | 300×4，直
130 | 荷包钳 | LS564R | 35，6齿，280 | 4 | 240×2，直头，枪状，颈椎型
132 | 截骨刀 | ZQ401R | 230*8，直，平刃 | 8 | 240×2×45°，单弯，前，枪状，颈椎型
133 | 截骨刀 | ZQ402R | 230*10，直，平刃 | 4 | 240×3×45°，单弯，前，枪状，颈椎型
134 | 截骨刀 | ZQ403R | 230*12，直，平刃 | 6 | 1.长230，刃宽12，直平刃，六角手柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
135 | 截骨刀 | ZQ404R | 230*18，直，平刃 | 6 | 1.长230，刃宽18，直平刃，六角手柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
136 | 截骨刀 | ZQ417 | 230*15，弯，圆刃，六角柄 | 4 | 总长230mm，头宽15mm，弯头，圆刃，六角柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。
137 | 薄型骨刀 | ZQ775RB | 200*3(颈椎用）直 | 1 | 总长200mm，头宽3mm，直，薄型，颈椎用；采用国产优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
138 | 薄型骨刀 | ZQ776RB | 200*4(颈椎用）直 | 1 | 总长200mm，头宽4mm，直，薄型，颈椎用；采用国产优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
139 | 薄型骨刀 | ZQ779RB | 200*8(颈椎用）直 | 1 | 总长200mm，头宽8mm，直，薄型，颈椎用；采用国产优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
140 | 薄型骨刀 | ZQ777RB | 200*5（颈椎用）直 | 1 | 总长200mm，头宽5mm，直，薄型，颈椎用；采用国产优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
141 | 平骨刀 | ZQ1633 | 270*10 | 2 | 总长度270mm，头部宽度10mm，直头，超薄型刃口，圆刃，圆座型，硅胶手柄，其材质由符合GB/T 1220–2007中的规定40Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为48-53HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。
142 | 峨眉凿 | ZQ824R | 260*6，直头平口，单斜刃 | 2 | 1.总长260mm，头宽6mm，直头，平口，鹅眉型，胶木柄，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，良好的耐腐蚀性能。
143 | 咬骨钳 | ZK590 | 240*3*20°，弯头，双关节 | 7 | 240×3×20°，弯头，双关节
144 | 咬骨钳 | ZK652R | 180*3*20°，弯头，双关节 | 5 | 1.长180，头宽3，头部前弯20°，双关节，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
145 | 咬骨钳 | ZK649 | 180*3，直头，双关节 | 4 | 180×3，直头，双关节
146 | 咬骨钳 | ZK435 | 240*8，直，双关节 | 4 | 总长240mm，头宽8mm，直头，其材质由40Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为48-58HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。
147 | 单关节咬骨剪 | ZK622R | 180 直 | 3 | 1.长180mm，直型，单关节； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；
148 | 骨锤 | ZK044R | 200/140g | 3 | 总长200mm，锤头重140g，铝合金手柄，头部其材质由符合GB/T 1220–2007中的规定20Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为40-48HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。
149 | 骨锤 | ZQ317R | 230/270g | 10 | 1.总长230mm，锤头重270g，长度公差±5mm； 2.其材质由符合GB/T 1220–2007中的规定20Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为40-48HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。
150 | 骨锤 | ZQ311R | 220/450g | 5 | 总长220mm，锤头重450g，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。
151 | 钢针剪 | ZK475R | 240*2.5 | 6 | 1.长240mm，剪切直径2.5mm及以下克氏针，双刃口； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行刷光处理，具有良好的耐腐性；
152 | 钢丝剪 | ZK275R | 350*（Ф1-Ф4） | 2 | 总长350mm，剪切直径4mm以下钢丝，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。
153 | 双头剥离器 | ZK418R | 190*4*5 | 2 | 190×4×5，双头，材料采用医用不锈钢20Cr13材质
154 | 双头剥离器 | ZF195 | 200*3，脑膜，双头 | 4 | 200×3，双头；材料采用医用不锈钢20Cr13材质
155 | 神经剥离子 | Z0634 | 190*4.5，弯，直，双头 | 1 | 1.总长190mm，双头，一头弯型，一头直型，头宽4.5mm。2.手柄采用12Cr18Ni9医用不锈钢材料，其余部件采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
156 | 神经剥离子 | Z0632 | 220*3.5*4，弯，直，双头 | 1 | 1.总长220mm，双头，一头弯型，头宽3.5mm，一头直型，头宽4mm。2.手柄采用12Cr18Ni9医用不锈钢材料，其余部件采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
157 | 神经剥离子 | ZQ757RN | 240*5*Ф1带钩 | 2 | 总长240mm，一头宽5mm，另一头直径1mm，带钩，国产优质医用不锈钢，表面亚光处理。
158 | 神经剥离子 | ZQ756 | 240*5 | 3 | 总长240mm，双头，头宽5mm；采用国产优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
159 | 神经剥离子 | ZQ755 | 240*3 | 3 | 总长240mm，双头，头宽3mm；采用国产优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
160 | 球拍剥离子 | ZQ788RB | 300*Ф20 钝弯 | 6 | 1.长300，头宽20，头为圆形，刃口钝，头部弯曲，长胶木手柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
161 | 骨膜剥离子 | ZQ686 | 180*6,平刃 | 2 | 1.长180，头宽6，弯平刃，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
162 | 骨膜剥离子 | ZQ688 | 180*12，弯平刃 | 9 | 总长180mm，头宽12mm，弯头，平刃，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。
163 | 骨膜剥离子 | ZQ846 | 220*20，平刃 | 8 | 220×20，平刃
164 | 骨膜剥离子 | ZQ770 | 180*15，平刃 | 3 | 总长180mm，头宽15mm，弯头，平刃，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。
165 | 骨刮匙 | ZQ638 | 160*3 | 1 | 1.总长160mm，头宽3mm，直头，圆型手柄，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，良好的耐腐蚀性能。
166 | 骨刮匙 | ZQ534R | 270*14 | 3 | 总长270mm，头宽14mm，直头，六方金属柄，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。
167 | 骨刮匙 | ZQ1051 | 300*6*150，前弯 | 4 | 总长300mm，头宽6mm，前弯15°，铝合金柄；采用国产优质医用不锈钢，表面进行亚光处理，具有良好的耐腐性和低反光效果；
168 | 骨刮匙 | JQ1453 | 300*4，直 | 2 | 300×4，直，胶木柄
169 | 骨刮匙 | ZQ1449 | 300*3*100前弯 | 3 | 1.长300，头宽3，前弯10°，硅胶手柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
170 | 双头刮匙 | ZK848R | 270×Ф8/7×14 | 2 | 总长200mm，头宽8mm/7mm，直，双头；采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；
171 | 颈椎骨刮匙 | JQ1110RB | 240*2,直头，枪状 | 1 | 240×2，直头，枪状，颈椎型，铝合金柄
172 | 颈椎骨刮匙 | JQ1111RB | 240*3,直头，枪状 | 1 | 1.总长240mm，头宽3mm，直头，枪状，颈椎型，铝合金氧化手柄，长度公差±5mm； 2.其材质采用优质医用不锈钢材料制造，产品经热处理后，硬度为50-58HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面刷光钝化处理。
173 | 颈椎骨刮匙 | JQ1112RB | 240*4,直头，枪状 | 1 | 1.总长240mm，头宽4mm，直头，枪状，颈椎型，铝合金氧化手柄，长度公差±5mm； 2.其材质采用优质医用不锈钢材料制造，产品经热处理后，硬度为50-58HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面刷光钝化处理。
174 | 颈椎骨刮匙 | JQ1113RB | 240*5,直头，枪状 | 1 | 1.总长240mm，头宽5mm，直头，枪状，颈椎型，铝合金氧化手柄，长度公差±5mm； 2.其材质采用优质医用不锈钢材料制造，产品经热处理后，硬度为50-58HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面刷光钝化处理。
175 | 颈椎骨刮匙 | JQ1114RB | 240*2*450,单弯前，枪状 | 1 | 240×2×45°，单弯，前，枪状，颈椎型
176 | 颈椎骨刮匙 | JQ1115RB | 240*3*450,单弯前，枪状 | 1 | 240×3×45°，单弯，前，枪状，颈椎型
177 | 颈椎骨刮匙 | JQ1116RB | 240*4*450,单弯前，枪状 | 1 | 1.总长240mm，头宽4mm，单弯，前弯45°，枪状，颈椎型，铝合金氧化手柄，长度公差±5mm； 2.其材质采用优质医用不锈钢材料制造，产品经热处理后，硬度为50-58HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面刷光钝化处理。
178 | 颈椎骨刮匙 | JQ1117RB | 240*5*450,单弯前，枪状 | 1 | 1.总长240mm，头宽5mm，单弯，前弯45°，枪状，颈椎型，铝合金氧化手柄，长度公差±5mm； 2.其材质采用优质医用不锈钢材料制造，产品经热处理后，硬度为50-58HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面刷光钝化处理。
179 | 尖嘴钳（克氏钳） | ZK267 | 200*2，尖头4，厚腮 | 8 | 1.总长200mm，剪切直径2mm以下钢丝，尖头，厚腮； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；
180 | 老虎钳(克氏钳） | ZK268 | 200*2，虎头 | 8 | 总长200mm，剪切直径2mm以下钢丝，虎头，采用国产优质医用不锈钢40Cr13，产品表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。
181 | 乳突撑开器 | ZV075 | 110*14，固定式3*3钩，头弯30° | 5 | 110×14，固定式3×3钩，头弯30°，材料采用医用不锈钢20Cr13材质
182 | 骨撬 | ZT551R | 230*3 | 4 | 1.长230，前端宽17，尖端宽3，用于髋关节，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
183 | 骨撬 | ZT552R | 235*3 | 2 | 1.长235，前端宽17，尖端宽3，用于髋关节，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
184 | 骨撬 | ZT554R | 265*2 | 2 | 1.长265，前端宽14，尖端宽2，用于髋关节，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
185 | 骨撬 | ZT555R | 280*3，双钩 | 2 | 1.长280，前端宽25，尖端宽3，双钩，用于髋关节，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
186 | 平骨撬 | ZQ576R | 240*40 | 6 | 1.总长240mm，前端宽度40mm，尖头，长度公差±5mm； 2.其材质由20Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为40-48HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。
187 | 骨锉 | ZK502 | 190，直 | 1 | 1.总长190mm，直型，单头，手指用； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性；
188 | 骨锉 | ZK511R | 250 | 5 | 总长250mm，半圆头，其材质由符合GB/T 1220–2007中的规定40Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为48-53HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。
189 | T型提骨钩 | ZQ2019 | 200*34*24 | 2 | 1.长200，钩宽34，开口24，T型手柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理；
190 | 经皮穿刺针 | LS483R | 0.7*80 | 2 | 长度80mm，直径Φ0.7mm，羊水，医用不锈钢，表面刷光处理。
191 | 钢尺 | ZA807R | 200 | 5 | 刻度200mm，X射线，摄影，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。
192 | 髓核钳 | ZF586 | 220*2*9*1500 | 3 | 220×2×6×150°，握柄式，超硬膜
193 | 髓核钳 | ZF574 | 220*3*8 | 4 | 220×3×8，握柄式，超硬膜
194 | 髓核钳 | ZF570 | 220*2*6 | 1 | 220×2×6，握柄式，超硬膜
195 | 髓核钳 | ZF590R | 220*3*8*1500 | 1 | 220×3×8×150°，握柄式，超硬膜
196 | 髓核钳 | ZF578R | 220*4*10 | 1 | 220×4×10，握柄式，超硬膜
197 | 髓核钳 | ZF594R | 220*4*10*1500 | 1 | 220×4×10×150°，握柄式，超硬膜
198 | 髓核钳 | ZF582R | 220*5*12 | 1 | 220×5×12，握柄式，超硬膜
199 | 髓核钳 | ZF659R | 220*5*12*1500 | 1 | 220×5×12×150°，握柄式，超硬膜
200 | 椎板咬骨钳 | ZF1032R | 230*1/10*1100 | 1 | 230×1/10×110°，超硬膜，普通型
201 | 椎板咬骨钳 | ZF2060R | 230*1.5/10*1100 | 1 | 230×1.5/10×110°，超硬膜，超薄型
202 | 椎板咬骨钳 | ZF687R | 230*2/10*1100 | 2 | 230×2/10×110°，超硬膜，普通型
203 | 椎板咬骨钳 | ZF688R | 230*3/10*1100 | 2 | 230×3/10×110°，超硬膜，普通型
204 | 椎板咬骨钳 | ZF2065R | 230*2.5/10*1100 | 1 | 230×2.5/10×110°，超硬膜，普通型
205 | 椎板咬骨钳 | ZF689R | 230*4/10*1100 | 1 | 230×4/10×110°，超硬膜，普通型
206 | 椎板咬骨钳 | ZF541R | 230*5/10*1100 | 1 | 230×5/10×110°，普通型
207 | 骨牵引针（交换棒） | ZP2282RN | Ф4.2*330，圆型 | 2 | 1、工作长度330mm，直径φ4.2mm,头端为圆型；2、材料为医用奥氏体不锈钢，耐腐蚀能力强；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。
215 | 妇科组织钳 | ZG253 | 240*6 | 2 | 总长240mm，直型，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。
216 | 阴道拉钩（天地拉钩） | ZG549 | 185*36*90凹，板式 | 4 | 总长185mm，宽36mm，深90mm，凹型，板式，单头，医用不锈钢，表面刷光处理。
217 | 阴道拉钩（天地拉钩） | ZG578 | 180*32*100，平头 | 4 | 总长180mm，宽32mm，深100mm，平型，板式，单头，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。
218 | 子宫探针 | ZG014R | 320*4，弯,带刻度 | 5 | 长320mm，直径Φ4mm，弯型，带刻度，硬，BC、1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。
219 | 子宫探针 | ZG011 | 280，直，带刻度 | 37 | 长280mm，直型，带刻度，柔性，H62医用不锈钢，表面电镀处理。
220 | 扩阴器 | ZG042 | 92*34可调式 | 45 | 长度92mm，头宽34mm，可调式，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。
221 | 子宫颈钳 | ZG179 | 250 ，2×3齿，直 | 10 | 250 ，2×3齿，直
222 | 子宫颈钳 | ZG180 | 250 ，2×3齿，侧弯 | 45 | 250 ，2×3齿，侧弯
223 | 子宫夹持钳 | ZG186 | 250直 单爪 | 2 | 总长250mm，直，单爪，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。
224 | 子宫夹持钳 | ZG261 | 260直 双爪 | 2 | 总长260mm，直，双爪，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。
225 | 导尿管 | ZJ312R | 女用，双圈160*F15 | 12 | 长度160mm，直径Φ5mm，女用，双圈，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。
226 | 流产吸引管 | ZG706RB | 6# | 23 | 6#，弯，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。
227 | 流产吸引管 | ZG707RB | 7# | 23 | 7#，弯，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。
228 | 流产吸引管 | ZG708RB | 8# | 23 | 8#，弯，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面刷光处理。
229 | 流产吸引管 | 5# | 5# | 20 | 5#，弯
230 | 流产吸引管 | 6# | 6#，弯 | 3 | 6#，弯
231 | 流产吸引管 | 7# | 7#，弯 | 3 | 7#，弯
232 | 流产吸引管 | 8# | 8#，弯 | 3 | 8#，弯
233 | 子宫颈扩张器 | ZG104R | 4#尖圆头 | 12 | 总长180mm，直径Φ4mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。
234 | 子宫颈扩张器 | ZG103R | 4.5#尖圆头 | 12 | 总长180mm，直径Φ4.5mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。
235 | 子宫颈扩张器 | ZG105R | 5#尖圆头 | 12 | 总长180mm，直径Φ5mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。
236 | 子宫颈扩张器 | ZG106R | 5.5#尖圆头 | 12 | 总长180mm，直径Φ5.5mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。
237 | 子宫颈扩张器 | ZG107R | 6#尖圆头 | 12 | 总长180mm，直径Φ6mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。
238 | 子宫颈扩张器 | ZG108R | 6.5#尖圆头 | 12 | 总长180mm，直径Φ6.5mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。
239 | 子宫颈扩张器 | ZG109R | 7#尖圆头 | 12 | 总长180mm，直径Φ7mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。
240 | 子宫颈扩张器 | ZG110R | 7.5#尖圆头 | 12 | 总长180mm，直径Φ7.5mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。
241 | 子宫颈扩张器 | ZG111R | 8#尖圆头 | 12 | 总长180mm，直径Φ8mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。
242 | 子宫颈扩张器 | ZG112R | 8.5#尖圆头 | 12 | 总长180mm，直径Φ8.5mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。
243 | 子宫颈扩张器 | ZG113R | 9#尖圆头 | 12 | 总长180mm，直径Φ9mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。
244 | 子宫颈扩张器 | ZG117R | 9.5#尖圆头 | 12 | 总长180mm，直径Φ9.5mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。
245 | 子宫颈扩张器 | ZG114R | 10#尖圆头 | 12 | 总长180mm，直径Φ10mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。
246 | 子宫颈扩张器 | ZG118R | 10.5#尖圆头 | 12 | 总长180mm，直径Φ10.5mm，尖圆头，1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。
247 | 子宫刮匙 | ZG339R | 280*7（7#）锐 | 23 | 长度280mm，头宽7mm,锐，环形，六方柄，柔性，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，刮匙头硬度40-48HRC，表面电镀处理。
248 | 子宫刮匙 | ZG386R | 255*8.5，钝 | 5 | 长度255mm，头宽8.5mm,钝，环形，扁柄，柔性，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，刮匙头硬度40-48HRC，表面刷光处理。
249 | 子宫刮匙 | ZG398R | 280*8（8）锐 | 7 | 长度280mm，头宽8mm,锐，环形，六方柄，柔性，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，刮匙头硬度40-48HRC，表面电镀处理。
250 | 子宫刮匙 | Z6344R | 280*18 | 1 | 长度280mm，头宽18mm,锐，环形，六方柄，柔性，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，刮匙头硬度40-48HRC，表面电镀处理。
251 | 子宫刮匙 | ZG433R | 22mm （170260） | 1 | 长度280mm，头宽22mm,钝，环形，简易柄，柔性，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，刮匙头硬度40-48HRC，表面电镀处理。
252 | 子宫刮匙 | ZG400 | ZG400 | 2 | 长度280mm，头宽12mm,锐，环形，六方柄，柔性，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，刮匙头硬度40-48HRC，表面电镀处理。
253 | 子宫刮匙 | ZG385 | ZG385 7.5# 25.5CM | 20 | 长度255mm，头宽7.5mm,钝，环形，扁柄，柔性，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，刮匙头硬度40-48HRC，表面刷光处理。
254 | 宫内节育器放置叉 | ZG001C | 280 | 5 | 长度280mm，直型，H62医用不锈钢，表面电镀处理
255 | 宫内节育器取出钩 | ZG002C | 280 | 5 | 长度280mm，直型，H62医用不锈钢，表面电镀处理
256 | 阴道压板 | ZG223 | 250*30*350 平 板式 | 2 | 长度250mm，头宽30mm，弯曲角度35°，角弯，平，板式，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。
257 | 宫颈压板 | ZG222 | 250*32弯 | 2 | 180*23*75，平，板式
258 | 举宫杯 | ZP978RN | 成套器械 | 2 | /1、举宫器采用医用不锈钢精密加工而成； 2、举宫杯分为三种规格φ38、φ46、φ41； 3、杯体采用陶瓷材料制造，耐高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流灭菌方式； 4、表面粗糙度不大于0.8um； 5、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；
261 | 产钳 | ZG264R | 300 单叶 | 4 | 总长300mm，单叶，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。
262 | 产钳 | ZG266R | 230 | 1 | 总长230mm，剖腹，进口医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。
263 | 子宫拨棒 | ZP996RN | 320mm*Ф10 | 1 | 1、工作长度500mm，器械直径5mm；2、刻度清晰易认； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 5、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 6、采用医用不锈钢精密加工；
264 | 举宫钳 | ZG316RB | 300，平头 | 3 | 总长300mm，平头，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。
265 | 线锯手把 | ZF872R |  | 4 | 60，手把；材料采用医用不锈钢20Cr13材质
266 | 线锯 | ZF870R | 500 | 50 | 500，材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质
267 | 内固定取钉器械 | ZQ1400 | 成套器械 | 1 | 本套器械主要在骨科手术取（断）钉用。包内配有剥离器、骨铰刀、螺钉打滑取出器、取钉器、起子、断钉取出器、骨科钻头、骨刀、快装手柄。共有9个品种，44个规格，46件产品。
268 | 腹部手术牵开器 | ZV558RN | 成套器械 | 0 | XFQ-Ⅱ型，双侧，悬拉式，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。
274 | 电凝勾 | ZP900RN | 330*Ф5钩状 | 12 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm； 2、钩状电极3、前端绝缘部分采用陶瓷材质材质，更加耐用且能有效避免手术使用过程中的漏电情况 4、产品可经高温高压连续灭菌50次，无松动开裂等情况； 5、符合GB9706.1-2007、GB 9706.4-2009 、GB 9706.19-2000、YY 0505-2012等医用电气安全标准相关要求； 6、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 7、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 8、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 9、采用医用不锈钢精密加工；
275 | 单极高频电缆线 | ZP941 | 长度3000mm | 10 | /1、规格：3000mm； 2、牢固度：电缆线与电缆插头/插座应连接牢固，应能承受 25N 力的拉拽； 3、电气安全：器械的安全要求应符合 GB9706.5、GB 9706.4 和 GB 9706.19 中的规定；电磁兼容：器械的电磁兼容要求和试验应符合 YY 0505 的规定； 4、消毒方式：可高温高压消毒；
278 | 腔镜持针钳 | ZP674RN | 420mm*Ф5，弯头 | 12 | 1、工作长度420mm，器械直径5mm； 2、钳头左弯、枪型柄、手柄带锁3、头部镶嵌硬质合金，夹持稳定可靠； 4、手柄采用钛合金加工而成，人体工程学设计，手感舒适； 5、手柄带锁可自动复位，经锁止后可不带锁； 6、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 7、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 8、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 9、采用医用不锈钢精密加工；
279 | 腔镜持针钳 | ZP650RN | 330mm*Ф5，直头 | 3 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm； 2、直头、O型柄、手柄带锁3、头部镶嵌硬质合金，夹持稳定可靠； 4、手柄采用优质进口不锈钢加工而成，人体工程学设计，手感舒适； 5、手柄带锁可自动复位，经锁止后可不带锁； 6、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 7、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 8、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 9、采用医用不锈钢精密加工；
281 | 抓线器 | JP2237RN | 155 | 1 | 155
282 | 剪线器 | JP2252RB | 155（闭口） | 1 | 1、工作长度155mm，闭口式；2、材料为进口医用不锈钢，采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠；3、可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4um；4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。
283 | 推结器 | JP2256RB | 155 | 1 | 1、工作长度155mm，杆部为直型，头部为全圈式；2、材料为进口医用不锈钢，采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠；3、可见头端刷光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.4um；4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。
284 | 定位针 | ZP2535RN | Ф2.4 | 1 | 1、工作长度380mm，直径为φ2.4，尾部带槽；2、材料为医用奥氏体不锈钢，耐腐蚀能力强；3、可见头端亚光处理，表面无光亮，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8um。4、耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；5、可进行高温高压灭菌。
285 | 线结推送器 | ZP130RN | 330mm*Ф5 | 1 | 1、工作长度330mm,器械直径5mm;2、手柄为PPSU高分子材质，握持轻盈舒适； 3、杆部与手柄连接牢固； 4、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 7、采用医用不锈钢精密加工；
286 | 输卵管通液器 | ZG477C | 320 | 2 | 长度320mm，H62医用不锈钢，表面电镀处理。
287 | 侧切剪 | ZG141 | ZG141,弯18CM | 20 | 180
288 | 侧切剪（单包） | ZG141 | ZG141,弯18CM | 20 | 180
289 | 低位产钳 | ZG269R | / | 3 | 总长400mm，转位，进口医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。
290 | 海绵钳 | ZE119 | 弯无齿8mm,25cm | 2 | 250×8，弯无齿
291 | 海绵钳 | ZE124 | 直无齿10mm,25CM | 16 | 250×10，直无齿
292 | 毁胎器 | ZG904RB | 420 （164741） | 1 | 总长420mm，可拆，强力，碎颅握，进口医用不锈钢，表面刷光处理。
294 | 阑尾拉钩 | ZT022 | ZT022 | 2 | 总长210mm。头1宽17mm，深31mm/头2宽17mm，深43mm。双头同向，20Cr13医用不锈钢，表面电镀处理。
295 | 脐带剪 | ZC796R | ZC796R,弯14CM | 40 | 长度140mm，弯型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面电镀处理。
296 | 胎盘钳 | FXP250 | / | 1 | 40cm后枕位
298 | 弯无齿海绵钳 | 125/124 | ZE125MB/124MB | 6 | ZE125MB/124MB各3把
299 | 弯有齿海绵钳 | 127/123 | ZE127MB/123MB | 6 | ZE127MB/123MB各3把
300 | 小药杯 | ZA117 | ZA117 | 1 | 产品高40mm，直径45mm，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。
301 | 弯钳 | 18cm | 18cm | 6 | 180，弯，全齿
302 | 转位产钳 | ZG269R | 400 | 1 | 总长400mm，转位，进口医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。
303 | 子宫颈扩张器 | 4.5-10 | 4.5-10(12件) | 2 | 需求数量为2套，每套包含12件规格。
304 | 子宫颈扩张器 | 4.5-9.5 | 4.5~9.5（11件） | 20 | 需求数量为20套，每套包含11件规格。
305 | 子宫颈扩张器 | 4.5-6 | 4.5~6（4件） | 5 | 需求数量为5套，每套包含4件规格。
306 | 取环钩 | ZG002C | ZG002C 28CM | 1 | 长度280mm，直型，H62医用不锈钢，表面电镀处理
307 | 上环器 | ZG001C | ZG001C 28CM | 8 | 长度280mm，直型，H62医用不锈钢，表面电镀处理
308 | 长镊 | 25CM | 25CM | 50 | 250，直
309 | 不锈钢杯子 | ZA117R | 40ml | 28 | 产品高40mm，直径45mm，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。
310 | 不锈钢镊子筒 | ZS460R |  | 10 | 产品直径80mm，高200mm，有盖，大号，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。
311 | 不锈钢弯盘 | ZS549R | 190×115×25，浅型 | 40 | 产品长190mm，宽115mm，高25mm，浅型，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。
312 | 不锈钢弯盘 | ZS549RB | 190×115×25，浅型 | 30 | 产品长190mm，宽115mm，高25mm，浅型，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。
313 | 不锈钢碗 | ZS520R |  | 20 | 产品直径140mm，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。
314 | 不锈钢腰子盘 | ZS549R | 190×115×25，浅型 | 14 | 产品长190mm，宽115mm，高25mm，浅型，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。
315 | 拆线剪 | ZC808RN | 160mm*45mm | 20 | 长度160mm，头宽45mm，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面亚光处理。
316 | 持针钳 | ZM240RB | 140，细针 | 14 | 总长140mm，直头，细针，网纹齿，齿距0.4，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。
317 | 持针钳 | ZM246RN | 160，粗针 | 40 | 总长160mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。
318 | 剪刀 | ZC326RB | 160mm*45mm | 20 | 长度160mm，直尖圆，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。
319 | 精细手术剪 | ZC041RB | 115mm，直尖 | 30 | 长115mm，头宽0.7mm，头厚0.8mm，直尖，小血管，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面亚光处理。
320 | 精细手术剪 | JC043RNJ |  | 30 | 115，弯尖，小血管
321 | 开口器 | J50330 | JZ | 30 | J50330
322 | 拉舌钳 | H34610 | JZ | 30 | H34610
323 | 胸腔穿刺针 | ZL220RB | 16# | 10 | 16#
324 | 压舌板 | 雅思医药 | 或者新华ZO203R | 30 | 1.总长160mm，直型。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
325 | 眼用镊 | ZO022RB | 100,弯，无齿 | 8 | 1.总长100mm，弯形，无钩，有唇头齿。 2.采用20Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
326 | 眼用镊 | ZO020RB | 100,直，无齿 | 8 | 1.总长100mm，直形，无钩，有唇头齿。 2.采用20Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。
327 | 医用镊 | ZD047RN | 140，无齿 | 20 | 长140mm，直型，横齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面亚光处理。
328 | 医用镊（无齿镊） | ZD045RB | 125mm，无齿 | 30 | 长125mm，直型，横齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。
329 | 有齿镊 | ZD557RB | 140 | 10 | 长140mm，1*2钩，直，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。
330 | 有齿镊 | ZD557RN | 140 | 30 | 长140mm，1*2钩，直，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面亚光处理。
331 | 有齿镊 | ZD047RB | 140 | 20 | 长140mm，直型，横齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。
332 | 长镊子 | ZD052RB | 250mm | 10 | 长250mm，直型，横齿，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面刷光处理。
333 | 整形镊 | ZD511RB | 110mm,有齿 | 30 | 长125mm，1*2钩，直，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面亚光处理。
334 | 止血钳 | ZH110RB | 125，直蚊 | 20 | 总长125mm，直型，蚊式，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。
335 | 止血钳 | ZH111RB | 125，弯蚊 | 20 | 总长125mm，弯型，蚊式，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。
336 | 止血钳 | ZH145RB | 140，弯全 | 20 | 总长140mm，弯型，弯头高度8mm，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。
337 | 止血钳 | ZH442RN | 160，直全 | 10 | 160，直全
338 | 止血钳 | ZH443RN | 160，弯全 | 20 | 160，弯全
339 | 止血钳 | ZH110RN | 125，直蚊 | 10 | 125，直蚊
340 | 止血钳 | ZH111RN | 125，弯蚊 | 20 | 125，弯蚊
341 | 止血钳 | ZH110RB | 125mm，直蚊 | 30 | 总长125mm，直型，蚊式，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。
342 | 止血钳 | ZH111RB | 125mm，弯蚊 | 30 | 总长125mm，弯型，蚊式，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。
343 | 止血钳 | ZH443RB | 160,弯 | 10 | 总长160mm，弯型，弯头高度10mm，全齿，头宽2.5mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。
344 | 止血钳 | ZH442MB | 160,直 | 10 | 总长160mm，直型，全齿，头宽2.5mm，头厚2mm，17-4PH医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。
345 | 止血钳 | ZH145RB | 140，弯全 | 12 | 总长140mm，弯型，弯头高度8mm，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。
346 | 组织剪 | ZC555RB | 160，弯 | 10 | 长度160mm，弯型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。
347 | 组织剪 | ZC555RN | 160，弯 | 10 | 长度160mm，弯型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面亚光处理。
348 | 组织钳 | ZE016RN | 160 | 10 | 160